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编  制  说  明


一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购 代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需 求管理办法的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相 关规定。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
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一、 采购项目实施的必要性
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]合同包 1、脑干听觉诱发电位仪
福鼎市医院为福建省首批县级三级乙等综合性医院，集医疗、教学、科研和预防保健于一体。根据2023年福建省新生儿重症专项质控评价标准要求及国家卫生计生委办公厅关于印发危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南通知（国卫办妇幼发〔2017〕40号文件）要求，脑干听觉诱发电位仪科室需实现床旁检测。目前科室无相关检测设备。
合同包2、3D高清电子腹腔镜
福鼎市医院始建于 1937 年，为福建省首批县级三级乙等综合性医院，集医疗、教 学、科研和预防保健于一体。3D高清腹腔镜技术改善了腹腔镜医生对深度的感知，这是二维视觉效果无法实现的。在传统的腹腔镜手术中，缺乏对主体、深度和层次的感知是困扰外科医生的最大难题，而3D高清腹腔镜系统在还原了真实的三维立体手术视野和最精确的空间定位的同时，最大限度地提供了解剖的深度和立体层次，提高了疑难复杂手术的精确度，降低了操作风险，而手术操作的精确度则是衡量外科医生手术技能的重要表现。医院目前有医院有一套进口3D高清电子腹腔镜成像系统，仅有一根3D高清电子腹腔镜，无法满足医院临床需求。因此申请购买3D高清电子腹腔镜1根。
合同包3、电子肠镜、电子胃镜
福鼎市医院始建于 1937 年，为福建省首批县级三级乙等综合性医院，集医疗、教 学、科研和预防保健于一体。胃镜和肠镜检查是目前在消化系统疾病当中比较常用的， 也比较准确的。科室使用的电子内镜主机品牌有富士、宾得、奥林巴斯， 随着病人的增 加，病人等候时间增加，我科室电子胃肠镜流通时间增长，为了减少病人及医生的等待 时间，提高工作效率，因此申请购买电子肠镜 1 条、电子胃镜 1 条。
合同包4、电子肠镜、电子胃镜
福鼎市医院始建于 1937 年，为福建省首批县级三级乙等综合性医院，集医疗、教 学、科研和预防保健于一体。胃镜和肠镜检查是目前在消化系统疾病当中比较常用的， 也比较准确的。科室使用的电子内镜主机品牌有富士、宾得、奥林巴斯， 随着病人的增 加，病人等候时间增加，我科室电子胃肠镜流通时间增长，为了减少病人及医生的等待 时间，提高工作效率，因此申请购买电子肠镜 1 条、电子胃镜 1条。
合同包5、电子肠镜、电子胃镜
福鼎市医院始建于 1937 年，为福建省首批县级三级乙等综合性医院，集医疗、教 学、科研和预防保健于一体。胃镜和肠镜检查是目前在消化系统疾病当中比较常用的， 也比较准确的。科室使用的电子内镜主机品牌有富士、宾得、奥林巴斯， 随着病人的增 加，病人等候时间增加，我科室电子胃肠镜流通时间增长，为了减少病人及医生的等待 时间，提高工作效率，因此申请购买电子肠镜 3条、电子胃镜 3 条。
二、需求调查情况
（一）是否开展需求调查
是。属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，（三）技术复杂、专业 性较强的项目，采购进口产品的项目；
（二）需求调查方式
现场咨询、论证、网络征集、采购网查询等方式。

https://www.fdsyy.com/PicDetail/HospitalAnnouncement/1804
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（三）需求调查对象

	调查对象
	合同包1：自动听性脑于反应(AABR)测试仪
	麦科听力、尔听美、丹麦国际听力等

	调查对象
	合同包2：3D高清电子腹腔镜
	DPM（迪谱）、STORZ、欧谱曼迪等

	调查对象
	合同包3：电子肠镜、电 子胃镜
	宾得、富士、奥林巴斯、开立等

	
	合同包4：电子肠镜、电 子胃镜
	宾得、富士、奥林巴斯、开立等

	
	合同包 5：电子肠镜、电 子胃镜
	宾得、富士、奥林巴斯、开立等

	调查时间
	2025 年 9月

	调查地点
	全国


（四）需求调查结果
合同包1：胃肠动力学检查系统、便携式PH值和阻抗监测仪
1.相关产业发展情况
胃肠动力学检查系统是临床诊断功能性胃肠病所必须的诊疗设备。随着患者人群增多，以及人群较高 的发病率，开展此项技术变得更为迫切和急需。
2.市场供给情况
目前市场进口产品占有率高。
3.同类采购项目历史成交信息
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无耗材
5.其他相关情况
无
合同包1：脑干听觉诱发电位仪
1.相关产业发展情况
目前国内AABR，使用传统贴电极片方式，对于哭闹孩子的测试相当不便，需要电极片、电极线和耳罩，产生额外耗材，随着科室和学术的进步，如需进一步检测未通过孩子的听力阈值，没有类似群组声刺激的技术功能。
2.市场供给情况
目前市场进口产品占有率高。
3.同类采购项目历史成交信息

	项目名称
	采购人名称
	中标品牌
	中标金额
（万元）
	链接

	福建省福州儿童医院自动听性脑干反应筛查仪采购项目中标公告
	福建省福州儿童医院
	尔听美
	29.6
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202212/t20221221_19270842.htm

	孝感市妇幼保健院采购全自动听性脑干反应测试仪项目成交公告
	孝感市妇幼保健院
	德国麦科
	26.18
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202309/t20230901_20624854.htm

	广州市第十二人民医院全自动听性脑干反应测试仪项目
	广州市第十二人民医院
	国际听力
	24.8
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201703/t20170321_8023574.htm


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无耗材
5.其他相关情况
无
合同包 2：3D高清电子腹腔镜
1.相关产业发展情况
3D高清腹腔镜技术改善了腹腔镜医生对深度的感知，这是二维视觉效果无法实现的。在传统的腹腔镜手术中，缺乏对主体、深度和层次的感知是困扰外科医生的最大难题，而3D高清腹腔镜系统在还原了真实的三维立体手术视野和最精确的空间定位的同时，最大限度地提供了解剖的深度和立体层次，提高了疑难复杂手术的精确度，降低了操作风险，而手术操作的精确度则是衡量外科医生手术技能的重要表现。
2.市场供给情况
目前市场进口产品占有率高。
3.同类采购项目历史成交信息

	项目名称
	采购人
名称
	中标品牌
	中标金额
（万元）
	链接

	首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区开办费项目
	首都医科大学附属北京友谊医院
	微创医疗
	230
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202212/t20221205_19160281.htm

	复旦大学附属肿瘤医院3D腹腔镜系统
	复旦大学附属肿瘤医院
	STORZ
	268
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202210/t20221027_18901402.htm

	哈尔滨医科大学附属第一医院4K医用内窥镜荧光摄像系统
	哈尔滨医科大学附属第一医院
	欧谱曼迪
	223.8
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202305/t20230519_19914265.htm


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无耗材
5.其他相关情况
无
合同包 3、电子肠镜、电子胃镜
1.相关产业发展情况
电子内窥镜的成像主要依赖于镜身前端装备的微型图像传感器 CCD ，CCD 就象一台微型摄像 机将图像经过图像处理器处理后，显示在电视监视器的屏幕上。比普通光导纤维内镜的图像清晰， 色泽逼真，分辨率更高，而且可供多人同时观看。电子内镜的第一代产品自 1983 年应用于临床以 来，到目前已生产出第三代电子内镜应用于临床。电子胃肠镜可获得高清晰度的图像，通过计算机 可以进行各种图像处理。
2.市场供给情况
目前市场进口产品占有率高。
3.同类采购项目历史成交信息
	项目名称
	采购人名 称
	中标 品牌
	中标金额
（万元）
	链接

	南安市医院消化
内科胃肠镜设备
采购项目
	南安市医 院
	富士
	55.17
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/70764
37.html

	南安市医院消化
内科胃肠镜设备
采购项目
	南安市医 院
	富士
	64.37
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/70764
37.html

	清流县总医院电 子胃镜采购
	清流县总 医院
	富士
	65
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/50004
7800.html


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无耗材
5.其他相关情况
无
合同包4、电子肠镜、电子胃镜
1.相关产业发展情况
电子内窥镜的成像主要依赖于镜身前端装备的微型图像传感器 CCD ，CCD 就象一台微型摄像 机将图像经过图像处理器处理后，显示在电视监视器的屏幕上。比普通光导纤维内镜的图像清晰，
色泽逼真，分辨率更高，而且可供多人同时观看。电子内镜的第一代产品自 1983 年应用于临床以 来，到目前已生产出第三代电子内镜应用于临床。电子胃肠镜可获得高清晰度的图像，通过计算机 可以进行各种图像处理。
2.市场供给情况
目前市场进口产品占有率高。
3.同类采购项目历史成交信息
	项目名称
	采购人名 称
	中标品牌
	中标金额（万元）
	链接

	福州市第一医院放大胃镜采购项目
	
福州市第 一医院
	
奥林巴斯
	52.98
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/41430
72.html

	连江县医院肠镜  镜子、超细胃镜、 止血带系统、leep 刀货物类采购项目
	连江县医 院
	奥林巴斯
	64.75
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/41544
77.html

	
福建省肿瘤医院放大电子胃镜等货物类采购项目
	福建省肿 瘤医院
	奥林巴斯
	60
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/74462
.html

	
福建省肿瘤医院放大电子胃镜等货物类采购项目
	福建省肿 瘤医院
	
奥林巴斯
	43
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/74462
.html


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无耗材
5.其他相关情况
无
合同包5、电子肠镜、电子胃镜
1.相关产业发展情况
电子内窥镜的成像主要依赖于镜身前端装备的微型图像传感器 CCD ，CCD 就象一台微型摄像 机将图像经过图像处理器处理后，显示在电视监视器的屏幕上。比普通光导纤维内镜的图像清晰，色泽逼真，分辨率更高，而且可供多人同时观看。电子内镜的第一代产品自 1983 年应用于临床以 来，到目前已生产出第三代电子内镜应用于临床。电子胃肠镜可获得高清晰度的图像，通过计算机 可以进行各种图像处理。
2.市场供给情况
目前市场进口产品占有率高。
3.同类采购项目历史成交信息
	项目名称
	采购人名 称
	中标品牌
	中标金额（万元）
	链接

	福州市第一医院放大胃镜采购项目
	福州市第 一医院
	奥林 巴斯
	52.98
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/41430
72.html

	连江县医院肠镜  镜子、超细胃镜、 止血带系统、leep 刀货物类采购项目
	连江县医 院
	奥林 巴斯
	64.75
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/41544
77.html

	福建省肿瘤医院放大电子胃镜等货物类采购项目
	福建省肿 瘤医院
	奥林 巴斯
	
60
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/74462
.html

	福建省肿瘤医院放大电子胃镜等货物类采购项目
	福建省肿 瘤医院
	奥林 巴斯
	
43
	
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/fr
eecms/site/fujian/ggxx/info/74462
.html


4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
无耗材
5.其他相关情况
无
三、需求清单
（一）项目概况
本项目为福鼎市医院医疗设备采购项目（胃肠动力学检查系统等）。要求供应商拟供产品具有技术先进、性能稳定，故障率低的特点。且能符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。
（二）采购项目预（概）算
总 预 算：629.8 万 
包 1预算：26万
包 2预算：85 万 
包 3 预算：123 万
包 4预算：116.8万
包 5 预算：279万
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1
	脑干听觉诱发电位仪
	A02320300
	台
	1
	否

	2
	1
	3D高清电子腹腔镜
	A03200700
	条
	1
	是

	3
	1
	医用内窥镜
	A03200700
	条
	1
	否

	
	2
	医用内窥镜
	A03200700
	条
	1
	否

	4
	1
	医用内窥镜
	A03200700
	条
	1
	是

	
	2
	医用内窥镜
	A03200700
	条
	1
	是

	
5
	1
	医用内窥镜
	A03200700
	条
	3
	是

	
	2
	医用内窥镜
	A03200700
	条
	3
	是


（四）技术商务要求
（1）技术参数
合同包1：脑干听觉诱发电位仪
★1.适用于新生儿到婴幼儿听力损失筛查，具备AABR+0AE测试功能。
▲2.具有OAE功能，刺激声频率范围:1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz； 
▲3.采用双耳同时给刺激声和双耳同时检测，具备≥4种筛查模式：双耳同步、双耳交替、单侧左耳、单侧右耳等；
▲4.主机显示屏可直观显示扫描进度及已扫描次数，最大扫描次数≥15000次；
5.具备≥2种抗干扰系统：抗内源肌电干扰和抗环境噪声干扰，仪器操作界面可提示
6.检测前受试者无需服用镇静剂，采用便捷的耳套隔音，无需在专业测听室进行测试；
7.主机内置可充电锂电池，无需借助坞站/台座即可直接充电。
▲8.AABR测试通过主机即可完成，无需借助电脑；
9.主机机身内置固定装置，无需借助任何工具情况下可悬挂于病床架、婴儿床旁栏杆等地方，且无需借助工具即可更换固定地点
10.前置放大器与放大器增益：≥105dB
11.切迹滤波器：–12dB @50Hz，–12dB @60Hz，带通滤波器：50-1500Hz；高通滤波：6dB/octave；低通滤波：24dB/octave；
▲12.具备双伪迹拒绝叠加系统，抗内源肌电干扰：5-30μV@270Hz，抗环境噪声干扰：60dB±4dB SPL@2kHz；
13.刺激声：短声持续时间为≤100微秒；
14.具备≥2个刺激强度：35dB nHL和40 dB nHL，频率范围：700-5000Hz
15.扫描速度：34次/秒与37次/秒等交替，样本数/扫描速度比：≥100；
16.分析时间：≤25微秒；
17.符合GB/T 3785.1-2010（IEC 61672）1级、GB/T 3241-2010（IEC 61260）1级标准要求
18.频率范围：10 Hz～20 kHz
19.测量上限：142 dBA，自生噪声：≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z），
20.线性范围：≥120 dB（A）  
21.频率计权：并行（同时）A、C、Z等，时间计权：并行（同时）F、S、I等。
22.显示器：彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节
23.主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等
注：x为A，C，Z；y为F,S,I；N为1～99用户可选的整数
24.积分测量时间：手动，1秒到99小时任意设置或分档设置
25.A/D采样频率：≥48k次/秒
26.24小时自动监测，每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时
27.滤波器实时并行分析：
1/3倍频程：12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz等
28.蓝牙无线传输: 内部嵌入蓝牙模块，将测量结果发送到指 定的计算机。
29.存储：标配3MB,可存可存贮至少≥2633组统计、≥3228组Oct。
30.内部日历时钟：误差小于1分钟/月，可选配GPS授时、校时
31.软件配置：统计分析软件, 1/3OCT分析软件，具备数据输出接口，结果可以输出打印。
▲32.须配备声校准器：具有气压自动补偿功能，性能符合GB/T 15173-2010和IEC 60942：2003等对1级声校准器的技术要求。
33.产品主要设备使用年限≥ 5年。 （供应商须提供医疗器械注册证或产品铭牌或产品使用说明书等证明材料进行佐证）
★34.配置清单：
	序号
	名              称
	数量
	备  注

	1
	主机
	1套
	

	2
	内置AABR筛查模块
	1台
	

	3
	耳声发射模块
	1套
	

	4
	刺激套件
	1套
	

	5
	电极电缆
	1套
	

	6
	耳罩
	3套
	

	7
	可充电电池
	1块
	

	8
	主机底座（含充电器）
	1只
	

	9
	软件光盘
	1套
	

	10
	便携包
	1只
	


合同包2：3D高清电子腹腔镜
1.兼容本院3D腹腔镜系统使用。
2.采集像素≥1920 x 1080P，双路≥1080P全高清视频信号采集。
3.镜身一体化设计，整体均可以进行高温高压灭菌。
4.最大景深≥200mm, 可远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染。
5.视角30度，视野范围≥80°，提高可视面积。
6.外径≤10mm
7.景深≥200mm，可远距离观察
8.CF 级别一类防护，可用于心脏手术
9.具有防雾功能，有效防止镜面起雾。
10.重量≤450g，方便术中操作。
11.免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。
12.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。
13.摄像头具有≥3 个按键，可设置≥4 种快捷键，可预设功能包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。
14.配置：3D电子腹腔镜一根，消毒盒一个
合同包 3、电子肠镜、电子胃镜
3-1、电子肠镜
1.视野角：≥140°；
2.景深：常规观察：5-100mm， 
3.插入部外径：≤10mm，先端部外径：≤10mm；
4.钳子管道内镜≥3mm
5.最小可视距离≥4mm
6.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥1800°，左≥150°、右≥150°；
7.具备硬度可调功能
8.具备短弯曲功能
9.画质：HDTV画质
10.与CV290主机兼容；
3-2 电子胃镜
1.视野角：≥140°(常规观察) ≥95°（放大观察）；
2.景深：常规观察：7-100mm，放大观察：1.5-3mm；
3.插入部外径：≤10mm，先端部外径：≤10mm；
4.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°；
5.有效长度：≥1,000mm；
6.全长：≥1,300mm；
7.具备副送水功能；
8.与CV290主机兼容、光源配合能使用实现窄波成像功能；
合同包4、电子肠镜、电子胃镜
4-1、电子肠镜
1、 图像传感器技术：采用百万像素CMOS高感图像传感器
2、 视野角度：0°（直视），视野范围：≥170°
3、 观察范围：2-100mm
4、 先端部直径：≤12mm
5、 弯曲部直径：≤12mm
6、 弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°
7、 钳道直径：≤4mm
8、 工作长度：≥1300mm
9、 全长：≥1650mm
10、 附送水功能：前射水。内窥镜附属配件具备有送气装置功能
11、 具备硬度可调功能
12、 具备精准传导功能
13、 具备顺应弯曲功能
14、 蓝光成像模式≥4种，包含BLI（蓝光）模式、LC联动模式、LCI+BLI模式、BLI-bright+FICE+BLI模式
15、 能与现有VP7000主机兼容
4-2、电子胃镜
1、 图像传感器技术：采用百万像素CMOS高感图像传感器
2、 视野角度：0°（直视）
3、 视野范围：≥140°
4、 观察范围：2-100mm
5、 先端部直径：≤9.5mm，弯曲部直径：≤9.5mm
6、 弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°
7、 钳道直径：≤3mm
8、 工作长度：≥1100mm
9、 全长：≥1400mm
10、 附送水功能：前射水。内窥镜附属配件具备有送气装置功能
11、 蓝光成像模式≥4种，包含BLI（蓝光）模式、LC联动模式、LCI+BLI模式、BLI-bright+FICE+BLI模式
12、 能与现有VP7000主机兼容
合同包5、电子肠镜、电子胃镜
5-1、电子肠镜
1.PVE接口(导光管接口)可180度旋转
2.视野角:≥140度，景深:3m--100mm
3.弯曲角度:向上≥180度，向下≥180度，向左≥150度，向右≥150度
4.先端硬质部外径:≤13.2mm
5.插入部外径:≤13.5mm
6.钳道内镜:≥3.5mm
7.兼容宾得 EPK-i 胃肠镜系统
[bookmark: _GoBack]5-2、电子胃镜
▲1.PVE接口(导光管接口)可180度旋转
2.视野角:≥140度，景深: 3mm--100mm
3.弯曲角度:向上≥210度，向下≥120度，向左≥120度，向右≥120度
4.先端硬质部外径:≤11mm
5.插入部外径: ≤10m
6.有效长度≥1000mm,全长≥1350mm
7，钳道内镜:≥3mm
8.兼容宾得EPK-i 胃肠镜系统
（2）商务要求 
包：1
1、交付地点：福建省宁德市福鼎市医院指定地点
2、交付时间：合同签订后90日内交货
3、交付条件：验收合格后
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	




1
	1、验收依据： 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有 关的质量标准规定，均为验收依据。 2、货物验收：货物运抵采购人  处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，在交货时  应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。 3、系统验收： 中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府  相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合  同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。 4、采购  人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物  的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。
5、验收时中标人必须派代表参加。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	
1
	
100
	设备运到指定地点，安装调试完毕并经验收合格后的 30 个工作日内，采购人以转账汇款方式向乙方一次 性支付合同总金额的 100%。


包：2
1、交付地点：福建省宁德市福鼎市医院指定地点
2、交付时间：合同签订后90日内交货
3、交付条件：验收合格后
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	
1
	1、验收依据： 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有 关的质量标准规定，均为验收依据。 2、货物验收：货物运抵采购人 处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，在交货时

	验收期次
	验收期次说明

	
	应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。3、系统验收： 中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府  相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合  同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。 4、采购  人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物  的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。
5、验收时中标人必须派代表参加。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	
1
	
100
	设备运到指定地点，安装调试完毕并经验收合格后的 30 个工作日内，采购人以转账汇款方式向乙方一次 性支付合同总金额的 100%。


包：3
1、交付地点：福建省宁德市福鼎市医院指定地点
2、交付时间：合同签订后90日天内交货
3、交付条件：验收合格后
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	




1
	1、验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有 关的质量标准规定，均为验收依据。2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。3、系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。 4、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物  的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。5、验收时中标人必须派代表参加。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	
1
	
100
	设备运到指定地点，安装调试完毕并经验收合格后的 30 个工作日内，采购人以转账汇款方式向乙方一次 性支付合同总金额的 100%。


包：4
1、交付地点：福建省宁德市福鼎市医院指定地点
2、交付时间：合同签订后90日天内交货
3、交付条件：验收合格后
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	




1
	1、验收依据： 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有 关的质量标准规定，均为验收依据。 2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。3、系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。 4、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物  的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。5、验收时中标人必须派代表参加。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	
1
	
100
	设备运到指定地点，安装调试完毕并经验收合格后的 30 个工作日内，采购人以转账汇款方式向乙方一次 性支付合同总金额的 100%。


包：5
1、交付地点：福建省宁德市福鼎市医院指定地点
2、交付时间：合同签订后90日天内交货
3、交付条件：验收合格后
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	




1
	1、验收依据： 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有 关的质量标准规定，均为验收依据。 2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。3、系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。 4、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物  的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。5、验收时中标人必须派代表参加。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	
1
	
100
	设备运到指定地点，安装调试完毕并经验收合格后的 30 个工作日内，采购人以转账汇款方式向乙方一次 性支付合同总金额的 100%。


合同包 1 至合同包 5适用以下所有要求：
8、 安装与验收 
8.1、安装
8.1.1、合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到 最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具 有安装、调试同型号仪器的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采 购人使用。
8.1.2、中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件 和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
8.1.3、中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。合同签 订后，在 1 周内中标方将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知最 终采购人。
8.1.4、仪器设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装仪器 设备，同时应向采购人介绍仪器设备功能及特殊分析并进行现场演示。
8.1.5、货到且操作间符合安装条件后一周内中标人负责派技术人员到现场进行安 装、调试，直至验收合格。
8.2、验收
8.2.1、验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。 产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除招标文件另 有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的 情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。合同签订后 应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为 验收不合格。
8.2.2、验收程序和方法
8.2.2.1、出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和 试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质 量合格证，结果必须符合 8.2.1 验收标准的要求。
8.2.2.2、安装调试检验：设备安装、调试过程， 中标人应作详细检验记录。安装 调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实 并提供给采购人。
8.2.2.3、最终验收：设备安装、调试结束后， 由中标人负责并会同采购人及有关 部门或专家（如需）按第 8.2.1 款规定的标准要求进行最终验收。发现 虚假响应参数，将不予以验收。
8.2.3、本次招标要求只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足 够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件 不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中 标人负责免费提供。
8.2.4、在验收时所发生的一切费用由中标人承担。
8.2.5、若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。
9、技术资料要求
（中标人应向采购人提供以下目录的电子版及纸质版技术资料各壹套。各项指标和 参数应符合验收标准，采购人有权委托中国  有资格单位或机构对设备性能、精度进行 校核。中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货 时随机提供；并提供货物原装品  牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。若提 供的技术资料为外文原版，应提供其中文翻译件，中文技术资料文件作为技术资料主 件。）
9.1、出厂明细表（装箱单）、零部件目录；
9.2、出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；
9.3、安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；维修 密码
9.4、相关文件、设备相应的软件和光盘； 
9.5、产品技术说明书；
9.6、产品技术标准（含验收标准）和测试方法；
9.7、设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；
9.8、备品备件易耗件单价清单及合同中要求的其它文件资料。
9.9、进  口产品需提供完整的报关材料，包括报关单及报检单 
10、专用工具
10.1、中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单。
11、特殊工具
11.1、中标人应向采购人提供设备安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书， 其费用包括在投标总价内。
12、合同包 1 至合同包5售 后服务要求 
12.1、保修期
12.1.1、合同包 1-5：中标方必须提供至少 1 年的免费人工、部件上门保修服务(不 得低于生产厂家要求），保修期自设备整机验收合格之日起计算，在质量 保证期内中标方应免费提供软件最新版本的升级服务。中标人在免费保修 期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发 生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机。免 费保修期满前 1 个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发 现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
12.2、投标人为本项目提供的设备须为全新并保证可正常工作 6 年以上，全年设备无 故障率应达 98%以上（全年按 365 天计），在 98%-90%之间保修期按 1：3 延长 保修期，在 89%-80%之间按 1：5 延长保修期；低于 80%予以退货处理。
12.3、在质保期内若设备在运行中发生问题，卖方在接到买方故障通知后，维修响应 时间应小于 4 个小时，12 小时内应委派维修工程师抵达现场，无法排除的故障，
卖方则应提供同等配置的备用设备以保证买方设备的正常运行。
12.4、各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。
13、培训要求
13.1、中标人应根据设备特点，免费为采购人技术人员提供操作、维修、保养等方面 的专业培训（培训内容包括设备的技术原理、操作、基本维护并提供每人一套 的培训资料等），直至能熟练独立操作，且能指导其他人员进行日常维护工作。 中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。 (如需去厂家培训、考 察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入政府采购费用支出。)
14、违约责任
14.1、如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交付经验收合格的合同标的（不可 抗力除外），采购人有权选择同意延长交付时间还是不予延长交付时间，采购 人同意延长交付时间的，延期交付的时间由双方另行确定，同时中标人应按日 按合同总价款的千分之一支付违约金，且采购人有权从未付的合同价款中将违 约金扣除。若中标人逾期达 20 日（含 20 日）以上的，采购人有权单方解除本 合同，届时中标人应按合同总价款的 20%支付违约金，若因此给采购人造成损 失的，还应赔偿采购人所受的损失。
14.2、若中标人交付合同标的后因设备、设施等不合格影响采购人正常使用的， 中标 人应在接到采购人通知之日起 7 日内更换不合格的设备、设施等， 并向采购人 按合同总价款的 5％支付违约金，违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求 中标人赔偿损失。如中标人未及时更换不合格的设备、设施等， 采购人有权委 托其他企业或个人更换，因此产生的费用由中标人承担。
14.3、如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务或向采购人交付相关文件、资料 的，每逾期 1 日的，中标人应向采购人支付 100 元违约金，若因此给采购人造 成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的全部损失。
14.4、因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权解除 合同，中标人还需另行支付项目延误造成相应的赔偿。
14.5、在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，中标人违约 对采购人造成的损失的；需另行支付相应的赔偿。
14.6、因中标人原因发生重大质量事故，将按有关质量管理办法规定执行。同时， 采 购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
14.7、因中标人原因所造成的人员伤亡方面的任何责任应受适用中国法律规定的管 辖和制约。由于中标人违反合同造成采购人货物或财产的灭失或损坏，或因采 购人在中国境内使用合同设备遭受第三方侵权指控而产生的相应损失，中标人 应承担全部责任，并赔偿给采购人造成的损失。
14.8、因中标人原因发生质量事故、安全事故的，由中标人承担事故全部赔偿责任。 同时，采购人有权解除合同，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。
14.9、中标人派出人员在执行任务过程中，需做好安全防护措施，若发生安全事故， 由中标人负全部责任，与采购人无关。
14.10、中标人派出人员在执行任务过程中，因操作不当造成采购人财产损失的，由 中标人负全部赔偿责任。
14.11、采购人有权从未付的合同价款中将中标人应付的违约金、赔偿金等进行扣除。 
14.12、违约方应承担守约方因实现债权支出的律师代 理费、保全费等全部费用。
15、解决争议的方法：出现争议若双方协商解决不成，则应通过向采购人所在地人民法 院提起诉讼以解决。
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